SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA

ANUNŢĂ DEMARARAREA PROCEDURII DE CERERE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL

IN CADRUL PROIECTULUI HURO/0802_034AF

INVITAŢIA DE PARTICIPARE A FOST TRANSMISĂ ÎN SEAP ŞI ARE URMĂTOARELE DETALII:

Detaliu invitatie de participare nr 315624

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 16.09.2011 15:31

Data acceptarii ANRMAP: 21.09.2011 12:46

Data publicarii in SEAP: 21.09.2011 13:00

Detaliu invitatie

Tip legislatie: -

Autoritate contractanta: SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA

Numar invitatie: 315624 / 21.09.2011

Denumire contract: Invitatia pentru cererea de oferta: FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL

Stare procedura: Atribuita

| SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA |  |
| --- | --- |
| I.1) | DESCRIERE |
| I.1.1) | Sediul social SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA Cod fiscal: 2502771, Adresa: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Jimbolia, Telefon: 0256360655, Fax: 0256360682 , Email: spitaljimbolia@artelecom.net |
| I.1.2) | Adresa la care se transmit ofertele: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4 Jimbolia Timis |
| I.1.3) | Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: - |
| I.2) | Tipul autoritatii contractante si activitatea principala |
| I.2.1) | Tip Autoritate Sectorial: Nu |
| I.2.2) | Tip Activitate: Sanatate |
| SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI |  |
| II.1) | DESCRIERE |
| II.1.1) | Denumire contract: Invitatia pentru cererea de oferta: FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL |
| II.1.2) | Tip contract: Furnizare |
| II.1.3) | Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice |
| II.1.5) | Obiectul contractului: furnizare aparat de radiologie mobil pentru sala de operatii. |
| II.1.6) | CPV: 33124200-7 - Aparate de radiodiagnosticare (Rev.2) |
| II.1.7) | Impartire pe loturi: Nu |
| II.2) | Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru |
| II.2.1) | Valoare estimata: 239,900 RON |
| SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII |  |
| III.1) | Conditii referitoare la contract |
| III.1.1) | Conditii suplimentare, garantie de participare |
| Conditii suplimentare. Denumire; Descriere. garantie de participare; se prevede constituirea garantiei de participare in suma de 4700 lei. Posibilitati de constituire a garantiei de participare: 1. Scrisoare de garantie bancara emisa de o banca din România 2. Depunere în numerar la casieria Autoritatii Contractante 3. Ordin de plata în contul Autoritatii Contractante cu confirmarea intrarii in cont a garantiei la data deschiderii ofertelor. Contul bancar este RO73TREZ6255006XXX000540 Trezoreria Jimbolia. |
| III.2) | CONDITII DE PARTICIPARE |
| III.2.1) | Criterii de calificare Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Capacitatea tehnica, Situatia personala a ofertantului |
| SECTIUNEA IV: PROCEDURA |  |
| IV.1) | Procedura |
| IV.1.1) | Tipul proceduriiCerere de oferta |
| IV.1.2) | Modalitate de desfasurare: Procedura online |
| IV.2) | Criterii de atribuire |
| IV.2.1) | Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut |
| IV.2.2) | Se va organiza licitatie electronica: Nu |
| IV.3) | Informatii administrative |
| IV.3.1) | Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: exclusiv SEAP, se prevede constituirea de garantie de participare, vezi conditii suplimentare |
| IV.3.2) | Limba de redactare a ofertei: Romana |
| IV.3.3) | Moneda in care se transmite oferta de pret: RON |
| IV.3.4) | Data limita de depunere a ofertelor: 03.10.2011 15:00 |
| IV.3.5) | Data si ora deschiderii ofertelor: - |
| IV.3.6) | Data limita de valabilitate a ofertei: 05.03.2012 |
| SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE |  |
| VI.1) | Mod de finantare |
| VI.1.1) | Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da |
| VI.1.2) | Tip de finantare: Fonduri europene Fond european:Altul (Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013) |
| Data expedierii prezentei invitatii: 16.09.2011 15:31 |  |

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE APARATULUI DE RADIOLOGIE:

# CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici generale

1

- CARACTERISTICI TEHNICE

## Generator

1. Generator de inalta frecventa cu design monobloc

2.Putere: min. 2,0 kW

## Tub raze X

1.Anod stationar

2. Spoturi focale min. 1

3. Dimensiunea (dimensiunile) spoturilor focale min. 0,6

4. Capacitatea de încălzire a anodului min. 70.000HU

5. Capacitatea de încălzire a carcasei min. 70.000HU

6. Răcirea carcasei min. 12000HU/min

7. Răcirea anodului min. 35.000HU/min.

Colimator

1. Colimatorul irisului

2. Nr. de segmente ale irisului min.8

3. Colimatoare cu sloturi

4. Rotaţia colimatorului min. 180°

Fluoroscopia şi radiologia digitală

1. Curentul fluoro continuu min. 8mA

2. Curentul fluoro cu impulsuri min. 8mA

3. Curentul radiolografiei min. 20mA

4. Curentul „instantaneu” digital min. 8mA

5. Domeniul fluoro kV : 40-110 kV

6. Domeniul mAs al radiografiei min. 1-80mAs

Moduri fluoro

1. Fluoroscopie continuă

2. Fluoroscopie normală şi de nivel ridicat

3. Ratele impulsurilor fluoro min. 1-8 pps

4. Modul snapshot (instantaneu)

## Mişcări mecanice

1. Rotaţie orbitală min. 120º

2. Adâncimea braţului-C min. 66 cm

3. Spaţiul liber al braţului-C min. 76 cm

4. Rotaţia laterală +/- 180°

5.Mişcare verticală motorizată min. 40 cm

6.Mişcare orizontală min. 20 cm

7. Deplasarea în sus şi în jos ±10°

8. Greutatea echipamentului max. 350 kg

Intensificatorul imaginii

1. Camera CCD

2. Câmpul imaginilor 9”/6’/4,5”

3. Matricea CCD 1K x 1K

4. Grila integrată Min. 40 l/cm

Afişajul imaginilor

1. Monitoare pe un troleu separat, min. 2 monitoare

2. Dimensiunea monitorului min. 18”

3. Tipul monitorului: LCD

4. Rezoluţia monitorului min. 1280 x 1024

5. Înclinarea monitorului min. În sus/în jos

6. Luminozitatea monitorului min. 600 cd/m2

Imagine ecran

1. Păstrarea ultimei imagini LIH

2. Schimb de imagini

3. Zoom şi Roam

4. Imaginea în oglindă În sus/în jos

5. Imaginea în oglindă stânga/dreapta

6. Rotirea imaginilor min. 360°

Procesarea imaginilor

1. Butonul de expunere al dispozitivului şi la întrerupătorul de picior de asemenea

2. Inversiunea imaginilor

3. Poziţionarea imaginilor şi filtrarea zgomotului

4. Matricea imaginilor 1024 x 1024

5. Stocarea imaginilor min. 10000 imagini

6. Dispozitiv integrat de scriere pe CD

7. Port USB integrat

8. DICOM 3.0 integrat (listă de lucru, trimite şi tipăreşte)

9. Introducerea datelor pacientului

10. Căutarea imaginilor bazat pe numele pacientului

B.CONFIGURAŢIE

- Braţ C - Generator de înaltă frecvenţă - Intensificator de imagine de minim 9 ” cu cameră CCD - 2 monitoare LCD de minim 18” - Sistem de imagistică - DAP-metru - Accesorii incluse: Echipament de radioprotectie individuală şi colectivă, compus din : 1.Panou mobil pentru radioprotectie ( 1buc., supr. totală 4 mp, in componenţă cu foită de plumb de 1mm ) 2. şorţuri de protecţie radiologica cu 1 fata, echiv. 0,5 mm plumb, dimensiuni 65X110 cm- 3 buc 3. ochelari de protecţie radiologică, 0,75 mm plumb -2 buc 4. guler de protecţie tiroidă – 2 buc Echipamentul de protectie radiologica individuala va avea marca CE şi ASR ( se vor prezenta documente doveditoare)

C. CONDITII GENERALE

Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România si sa prezinte urmatoarele documente: - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Declaratie de conformitate CE; - Autorizaţie de securitate radiologică, emisă de CNCAN sau Autorizaţie de furnizare pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN. Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie în termen de valabilitate şi se ataşează la propunerea tehnică

Elaborarea documentatiei de obtinere a autorizatiei de functionare a echipamentului, de la CNCAN, asigurat şi inclus în preţ

Service, conditii de garantie, instalare, punere in functiune, piese de schimb si consumabile, scolarizare

1. Service in garantie:

- durata minim 24 luni (incluzând şi componentele cu vacuum)

- se asigură service autorizat și piese de schimb in perioada de garantie, Timp de interventie max 48 de ore. (Se va anexa o declaraţie în acest sens)

2. Service in post-garantie:

- durata 10 ani

- in teritoriu

- service autorizat post garantie asigurat contra- cost, cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor , timp maxim de interventie 48 de ore (Se va anexa o declaraţie în acest sens)

3. Instalare si punere in functiune:

- de catre furnizor

4. Scolarizare:

Ofertantul va asigura instructajul de utilizare al echipamentului, la sediul autorităţii contractante pentru 3 persoane(cadre medicale)